WDS–100型

液晶显示电子拉力试验机

技术协议

（草案）

需方：

供方：济南永测工业设备有限公司

日期：2014

一、产品简介：

WDS-100型液晶显示电子拉力试验机是针对高等院校、科研院所而设计的电子拉力试验机。试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。系统通过控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降，完成试样的拉伸力学性能试验，无污染、噪音低，效率高，具有较宽的调速范围。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

（仅供参考,以实物为准）

二、主要技术指标：

- 机      型：    双臂（液晶显示）

- 最大试验力：    100KN

- 操 作 方式：    全中文菜单操作

- 试验力分档：    0-100KN

- 测 量 范 围：   最大试验力的2%—100%

- 精 度 级 别：   1级

- 试验力准确度：  优于示值的±1%

- 变形显示误差：  ≤±(50+0.15L)

- 试   验  力：   最小分辨力0.01N

- 位 移 测 量：   分辨率为0.01mm

- 变形准确度：    优于±1%

- 液晶显示内容： 试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等

- 无 级 调 速：   采用直流伺服电机及控制系统

- 试验空间调整机构：伺服电机，同步带传动

- 调 速 范 围：   0.01mm/min~~500 mm/min

- 试 验 行 程：  1000mm

- 拉 伸 空 间：   800mm

- 主 机 尺 寸：   750×500×1750mm

- 外       观：   符合国家GB/T2611标准

- 成  套   性：   符合标准要求

- 试验保护功能：  过载保护

- 安全保护装置：  限位开关

- 供 电 电 源：   200V  50Hz

- 重       量：   约500Kg

- 工 作 环 境：   室温～45℃，湿度20%～80%

三、主要功能及特点：

1、调速系统：采用伺服电机和减速机，性能稳定可靠，具有过流、过压、过载等保护装置。调速范围可达0.01～500mm/min。

2、传动机构：传动部分采用圆弧同步齿形带，精密丝杠副传动，传动平稳，噪音低，传动效率高。

3、附具连接：采用销控插销结构，而且具有摆角限制功能，一方面便于试样夹持，保证试验同心度，另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。

4、操作系统：触摸健操作方式，液晶显示器实时显示，全中文操作，克服了老式数码管显示容易发生故障的难题，并且美观大方、方便快捷。

5、自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定.

6、自动显示：在整个试验过程中，液晶实时显示试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等。

7、自动控制：试验参数输入完毕，可自动完成试验过程。

8、试样判断：试样断裂后，移动横梁自动停止移动。

9、限位保护：具有机械和程控两级限位保护功能。

10、特殊附具：除配有标准拉伸或压缩附具外，也可根据用户需要配备特殊附具。

四、系统基本配置：

1、试验机主机                                          1台

1.1伺服电机                                            1个

1.2减速系统                                            1套

1.3负荷传感器                                          1只

1.4精密丝杠副                                          1套

2、光电编码器                                           1只

3、限位开关                                             1套

4、操作仪表盒                                           1个

6、拉伸附具                                             2套

7、随机工具                                             1套

8、电源连接线                                           1套

9、技术资料：包括：使用说明书  合格证、装箱单

五、质量保证：

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。